## Hárok1
| Špecifikácia sterilizátora s vyvíjačom pary |  |  | príloha č. 1
p.č. | položka | áno/nie | ponúkaný parameter | poznámka
1 | Objem komory minimálne 450 litrov
2 | Jednodverové prevedenie
3 | Prevedenie FD – s vyvíjačom pary a s prevedením na kombinovaný spôsob napájania
4 | Systém transportných a zavážacích vozíkov pre vkladanie materiálov
5 | 6 sterilizačných jednotiek
6 | Predhrievací program
| Maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus | - | -
7 | - para: 7-10 kg
8 | - voda: 0,07-0,09 m3
9 | - demi voda: 0,008-0,01 m3
10 | - el. energia: 6-8 kWh
11 | - napätie pripojovacie: 3P/N/PE 400 V, 50/60 Hz
12 | - maximálny príkon: 45-50 kWh/65-80 A
13 | Hlučnosť max. 80 dB
14 | Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy
15 | Vákuový a Bowie-Dick test
16 | Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele
17 | Vonkajší kryt z nehrdzavejúcej ocele
18 | Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L )
19 | Automatické mikroprocesorové riadenie ( min. dva mikroprocesory so senzormi pre nezávislé riadenie a vyhodnocovanie pracovných cyklov )
20 | Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu
21 | Dotykový display minimálne 8,4 “ zobrazujúci informácie pre obsluhu, teplotu, tlak, fázy cyklov, chybové hlásenia ...
22 | Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu
23 | V základnom programovom vybavení minimálne 10 programov
Uchádzač :
V : Dňa: Podpis: